中央研究院非密封放射性同位素操作管制區輻射安全防護管理措施

１．嚴禁在放射性物質操作場所飲食、吸煙、存放食物或施用化妝品。

２．不可用嘴或吸管吸取放射性物質。操作時應戴防水手套，以避免皮膚污染，並須依使用核種類別作適當之屏蔽。操作 ｍＣｉ量時應戴安全眼鏡。

３．儲有放射性物質之冰箱中，絕不可存放食物。

４．使用或處理具揮發性或有昇華性之放射性物質或廢料時，一定要在各放射性專用實驗室的 hood 中操作。（此抽氣設備應於定期更換濾材時校驗流量及測試濾除或吸附效率，並測試合格後將完整報告留底備查）

５．人員工作時應配戴個人佩章、穿著專用工作衣，離開工作場所時即應換下，並不得與其它衣物混合存放。

６．操作放射性物質實驗時，桌面上及襯盤內要鋪上吸水紙以防止污染，液體樣品應置於不易傾倒及破損容器內。。

７．實驗後產生之放射性廢料必須立處理，盛裝容器須有足夠之屏蔽能力且標示明確。

８．工作人員應經常檢查手、衣服及鞋子是否有污染，工作完畢後應把雙手徹底洗淨。

９．受污染之實驗器具如無法以除污液清洗除污，而須以水大量稀釋除污時，清洗前後請用水流放五分鐘，以減少水槽及管道之污染。

１０．操作人員應符合資格（經過相關訓練或測驗合格持有人員劑量佩章者）。

１１．凡盛裝或儲存放射性物質之一切器具及操作器材，以及放射性物質操作場所或區域，均要用輻射專用標籤加以標示，不可使用代號或其他符號，以免他人誤用或誤入（放射性物質貯存場所及盛裝放射性物質之容器，應有適當輻射警示標誌與警語，並註明放射性物質的名稱）。

１２．使用放射性物質時，務必確實將使用情形登記在”放射性同位素進出帳料紀錄表”上，列入統計管制。

１３．非密封放射性同位素實驗室須管制專屬專用，現場並備有場所平面圖，放射性物質之貯存場所或放置場所應上鎖，其鑰匙應由專人保管。

１４．污染地區除污時，須使用吸水材料吸取溢出物，再依除污作業規定除污。避免使污染擴大。

１５．在各專門從事非密封放射性同位素實驗室內工作前後要確實執行偵檢及清理工作（例如使用蓋格偵檢器或smear test偵測工作抬面或地面是否有污染並記錄之，經常保持操作環境之整潔並有專人管理等），並在各項登記簿上登記使用狀況。若有未按規定登記及偵檢者，必須取消其操作資格。

１６．放射性物質移動的次數及空間越少越好，如需移動，請盛入容器內以確保安全。

１７．非密封放射性同位素實驗室內須自行訂定及張貼工作守則及緊急意外處理程序。